## Sheet1
Actes de maintenance corrective (en instance)
Société | Désignation de l'équipement | Marque | Modèle | N° de série | N° de Marché/ Contrat de maintenance | Détails de la panne | Observations | Service(s) | Date d'intervention
SCRIM | Table chauffante | MEDIPREMA | FABIE | 4300-4476 4300-4451 4300-4474 4300-4445 4300-4427 4300-4443 4300-4444 4300-4430 4300-4466 4300-4483 4300-4452 4300-4448 4300-4453 4300-4442 4300-4491 4300-4482 | 31/2020 | Alarme de température se déclenche sans arrêt | -Attente de la réponse du fournisseur. -Test non réussi par la société. -Attente de baisse de température dans la salle où se trouve la table chauffante (pour diagnostic). -Rappel envoyé à la société le 27/09/2023 -Intervention prévue le 01/11/2023 - Changement des sondes Air | - Néonatologie / UTA / Pediatrie | Diagnostic: Le 05/10/2023 Réparation: Du 01/11/2023 au 03/11/2023
AGENTIS | APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC EVAPORATEUR ELETRONIQUE | MAQUET | Flow i | 8257 | 67/2020 14/2024/CHUTTA | N° d'inventaire: MMT-0296/3/2021 Problème de vaporisateur de Sevoflurane (SN: 19445) | - Contact de la société par téléphone et par écrit (01/08/2024) - Décharge de la cuve pour réparation (09/08/2024) - Rappel envoyé le 29/10/2024 - Rappel n°2 envoyé le 05/12/2024 - Ecrit envoyé le 02/07/2025 - Remplacement de la cuve défectueuse (SN: 19445) par une autre (SN:) | - Bloc opératoire central (module 3) | 09/08/2024 (Décharge) 13/02/2026 (Remplacement)
AGENTIS | APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC EVAPORATEUR ELETRONIQUE | MAQUET | Flow i | 8259 | 67/2020 14/2024/CHUTTA | N° d'inventaire: MMT-296/4/2021 Problème de cuve de sevoflurane (SN: 22486) Message d'erreur affiché: "Echec de vérification du vaporisateur 1" | - Ecrit envoyé à la société le 07/04/2024 - Ecrit envoyé le 02/07/2025 - Remplacement de la cuve défectueuse (SN: 22486) par une autre (SN:) | Bloc opératoire central (Module 3) | 13/02/2026 (Remplacement)
CLAES MEDICAL SERVICE | Tables opératoires mobiles | TRUMPF MEDICAL | TruSystem 7000 |  | 2020-06-01 | Problème de batteries | Ecrit envoyé à la société Batteries réparées | - Bloc opératoire central
T2S | Centrale des SAP | BBRAUN | Space Online |  | 75/2020 | Centrale non fonctionnelle (PC défectueux)
LABORIAL | Lave-main à commande infrarouge | DELABIE | 184310 |  | 39/2020 | Lave-main non fonctionnel | Problème des vannes Société contactée par téléphone (Abdelwahed) | - Néonatologie
DELTATEC | DELTATEC | EDAN | MFM-CNS | MP1FC2CD (PC Lenovo) CN-02MC92-QDC00-074-1KSU-A02 (Répétiteur DELL) | 49/2020 | Problème d'affichage d'un PC (Lenovo ALL in One) + 2 moniteurs répétiteurs | Ayoub (technicien de la société) a été contacté et informé par téléphone Ecrit envoyé à la société le 26/07/2023. (Hayat) Diagnostic fait par la société le 19/09/2023. En attente de la réparation. Rappel envoyé à la société le 23/11/2023. (Hayat) Rappel envoyé à la société le 28/11/2023. (Selma) Intervention prévue le 04/12/2023 (non effectuée) 3ème Rappel envoyé le 18/01/2024 Décharge de l'afficheur défectueux le 25/01/2024 (par Ayoub) Relance par appel téléphone le 02/02/2024 (Ayoub) Livraison d'un PC HP et Retour du PC irréparable LENOVO le 14/03/2024 | - UTA
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | APPAREIL DE VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP | Medin (Appareil CPAP) FORAS (Humdificateur) | MedinCNO (Appareil CPAP) DH-320 (Humdificateur) | 30903593 (Appareil CPAP) H5210138 (Humidificateur) | 114/2020 | Message d'erreur affiché sur l'écran de l'appareil "Erreur Système -Arrêt du dispositif obligatoire" | Réparation de l'appareil CPAP en externe à l'atelier de la société (Changement du module pneumatique, Calibration et étalonnage des paramètres: FiO2, Pression, Débit) Réparation et entretion de l'humidificateur (Changement de la carte mère) | - Néonatologie | 13/07/2023 (Diagnostic et décharge) 27/07/2023 (Retour)
MedinCNO (Appareil CPAP) DH-320 (Humdificateur) | APPAREIL DE VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP | Medin (Appareil CPAP) FORAS (Humdificateur) | MedinCNO (Appareil CPAP) DH-320 (Humdificateur) | H5210142 (Humidificateur) | 114/2020 | Afficheur de l'humidificateur défectueux | Humidificateur défectueux rendu et installé au service à l'appareil CPAP (SN: 30903562), et l'humidifcateur de remplacement est récupéré par la société (SN: H5220217) | - Néonatologie | 13/07/2023 (Diagnostic et décharge) 27/07/2023 (Retour)
AGENTIS | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER | MAQUET | MODUEVO/ LUCEA 10 | 500634 500661 600832 (LUCEA 10) | 2020-02-01 | Problème des lampes de soins LUCEA 10 | Panne réclamée le 08/11/2024 | - Urgences pédiatriques
CLAES MEDICAL SERVICE | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER 2 COUPOLES AVANCE | TRUMPH PHILIPS | ILED7 |  | 2020-03-01 | Problème au niveau d'un connecteur interne d'une seule coupole |  | Salle operatoire 3 Module 3 | Fort probable le jeudi 05/10/2023
AGENTIS | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR PREMATURE, NOUVEAU-NE ET ENFANT AVEC OSCILLATION A HAUTE FREQUENCE | MAQUET | SERVO N | 2654 | 67/2020 | N° d'inventaire: MMT-0297/4/2021 Echec du circuit patient Message affiché: "Vérifier les branchements, le circuit patient et la cassette expiratoire" | - Diagnostic effectué le 19/08/2024 - Ecrit fait le 22/08/2024 | - Néonatologie | 19/08/2024 (Diagnostic interne)
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE POUR NEONATOLOGIE | GE | OPTIMA XR240 AMX | DF2402000656WK | 74/2020 | Message d'alarme affiché "Erreur d'interdiction du générateur" N° Inventaire: MMT-0119/1/2021 | - T2S contacté par téléphone pour intervenir en urgence - Ecrit envoyé à la société par mail le 23/11/2023. (Chaimaa ZAID) - Rappel envoyé à la société par mail le 28/11/2023. (Abderrahim EL GHAYOUR & Med ARAFI) - Intervention effectuée le 13/12/2023 (Changement de 2 batteries requis) - Changement de deux cartes électroniques (Firefly charge board & Criket battery board) commandées par la société (par Morad) - Attente de changement des batteries du détecteur & changement de 2 autres batteries de l'appareil | - Néonatologie | 13/12/2023 (Diagnostic) Décharge des cartes électroniques
SCRIM | Table chauffante | MEDIPREMA | FABIE | 4300-4446 | 31/2020 | Problème d'affichage (Ecran bleu) N° Inventaire: MMT-0091/30/2020 Local: ME-E1-UTA-AM1-012 | - Panne déclarée le 29/11/2023 - Ecrit envoyé le 05/12/2023 - Intervention effectuée le 07/12/2023 (changement des sondes air) | - UTA | 2023-12-07
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | APPAREIL DE VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP | Medin (Appareil CPAP) FORAS (Humdificateur) | MedinCNO (Appareil CPAP) DH-320 (Humdificateur) | HS5210136 (Humidificateur) | 114/2020 | Afficheur de l'humidificateur défectueux | Humidificateur défectueux rendu et installé au service à l'appareil CPAP | - Néonatologie | 08/11/2023 (Diagnostic et décharge) 25/12/2023 (Retour)
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | APPAREIL DE VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP | MEDIN (Appareil CPAP) FORAS (Humdificateur) | MEDINCNO (Appareil CPAP) DH-320 (Humdificateur) | H5210138 H5210135 (Humidificateur) 30903560 30903561 (Appareil CPAP) | 114/2020 | 2 humidificateurs non fonctionnels | - Panne déclarée le 07/12/2023 - Contact de la société par téléphone (Abdelhak) - Décharge de 2 humidificateurs (SN: H5210138 et H5210135) - Remplacement d'un humidificateur (SN: H5210135) par un autre (SN: H522058) pour réparation - Retour des 2 humidificateurs (SN: H5210138 et H5210135) après réparation le 29/01/2024 par CTM | - Néonatologie | 2023-12-25
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE POUR NEONATOLOGIE | GE | OPTIMA XR240 AMX | DF2402000654WK | 74/2020 | Message d'alarme affiché "Erreur d'interdiction du générateur" N° Inventaire: MMT-0118/9/2021 | - Panne déclarée le 12/12/2023 - Intervention effectuée le 13/12/2023 (Changement de batterie, calibration et Restauration du backup) | - Urgences pédiatriques | 2023-12-13
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | APPAREIL DE VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP | MEDIN (Appareil CPAP) | MEDINCNO (Appareil CPAP) | 15158 (Bras de distribution où est branché le flexible d'O2 du CPAP) | 114/2020 | - 2 embouts du flexible d'alimentation en O2 bloqué sur le connecteur de la colonne et sur le connecteur mural - Chambre 3 (code local: ME-E1-NEO-SRM-003) - N° d'inventaire: MMT-0116/31/2021 | - Société GTS contactée (Appareil CPAP) - Société AGENTIS contactée (colonne de distribution plafonnière) - Essai d'enlever le flexible l'O2 du connecteur du bras échoué - Problème résolu le 18/04/2024 en interne | - Néonatologie | 25/12/2023 (Diagnostic) 18/04/2024 (Réparation)
LABORIAL | DOUCHE LAVE-YEUX / LAVE MAIN | LABORIAL | ------ | ------- | 39/2020 | Fuite au niveau de douche lave-yeux ainsi que le changement de batterie pour 3 lave-main | Problème réglé | - Neonatologie - Urgences Pédiatriques - Réanimation pediatrique | Le 29/12/2023 et le 17/01/2024
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | APPAREIL DE VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP | MEDIN (Appareil CPAP) FORAS (Humdificateur) | MEDINCNO (Appareil CPAP) DH-320 (Humdificateur) | H5210136 (Humidificateur) 30903560 (Appareil CPAP) | 114/2020 | Message d'erreur affiché sur l'écran de l'humidificateur "STANDBY" | - Ecrit envoyé le 26/01/2024 - Test et mise en marche en interne | - Néonatologie | 2024-01-29
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | APPAREIL DE VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP | MEDIN (Appareil CPAP) FORAS (Humdificateur) | MEDINCNO (Appareil CPAP) DH-320 (Humdificateur) | H5200351 H5210142 H5220258 (Humidificateurs) | 114/2020 | Message d'erreur affiché sur l'écran des 3 humidificateurs "STANDBY" | - L'humidificateur (SN: H5220258) est fonctionnel (Les connecteurs des sondes n'étaient pas bien insérés) - Mail envoyé le 26/01/2024 - Test et mise en marche en interne | - Néonatologie | 2024-01-29
DELTATEC | Centrale de surveillance des moniteurs foetaux | EDAN | MFM-CNS |  | 49/2020 | - Quelques moniteurs foetaux non connectés à la centrale de surveillance | - Reconfiguration des adresses IP de tous les moniteurs foetaux (en coordination avec le service IT) - Reconfiguration des salles dans l'application de la centrale selon leurs signalisations | - UTA
MEDICAR | APPAREIL D'ANESTHESIE | DRAGER | ATLAN 350 | ASNK-0025 | 52/2020 | Ecran d'affichage cassé & Tactile non fonctionnel | - Rapport de diagnostic établi par la société le 19/09/2022 - Ecrit envoyé le 09/05/2023 - Aucune action n'a été faite | - PMA
AGENTIS | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR ADULTE, ENFANT ET NOURRISSON AVEC TOMOGRAPHIE | MAQUET | SERVO U | - Salle 3 - | DH-320 | Le support sur lequel l'humidificateur du respirateur est monté a été démonté de son emplacement car le vis de frein a fait sortir de sa position | Le frein n'est pas encore adapté, il est nécessaire de remplacer le support complet | - Réanimation pédiatrique | 2025-01-29
NUMELEC | Moniteurs multiparamétriques | PHILIPS | EFFICIA CM150 | CN92381360 CN92381311 CN92381219 CN92381144 CN92381379 CN92381273 CN92381122 CN92381129 CN92381269 CN92381369 CN92381360 CN92381203 | 60/2020 | Changement de hauteur des supports muraux des moniteurs afin que les utilisateurs puissent les manipuler facilement. | Demandé à la société (Mustafa NASEF) Intervention prévue le 05/06/2023 par Adil Changement d'emplacement des supports effectué par Abdelmalek le 23/10/2024 | - Urgences pédiatriques (UHTCD) - Pédiatrie | 2024-10-23
AGENTIS | Bras de distribution plafonnier | MAQUET | MODUEVO/ Lucea 40 | Rea Ped: 12803 - 13138 Rea Neonat: 12788 | 2020-02-01 | Problème de mouvement du bras dû au mauvais contact entre le tiroir et le bras. Bras non alimenté par l'électricité. | Diagnostic effectué | - Néonatologie - Réanimation pédiatrique | Réparation faite le 07/12/2023
AGENTIS | Bras de distribution plafonnier | MAQUET | MODUEVO/ Lucea 40 | SN: 12773 - 12760 | 2020-02-01 | Problème de mouvement de deux bras dû au mauvais contact entre le tiroir et le bras. Bras non alimenté par l'électricité. | - Diagnostic effectué / en attendant la livraison des cartes pour la reparation du tirroire | - UTA | Réparation faite le 08/12/2023
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | Appareil de VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP | MEDIN (Appareil CPAP) FORAS (Humdificateur) | MEDINCNO (Appareil CPAP) DH-320 (Humdificateur) | H5210138 | 114/2020 | Température anormalement élevée (exemple: 49°) (par rapport à la température de consigne, exple: 31°) | - Ecrit envoyé le 08/08/2024 - Décharge par la société et remplacé par un autre humidificateur (SN: H5210778) | - Néonatologie | 12/08/2024 (Diagnostic et décharge)
MEDICAR | COUVEUSE | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSNJ-0057 | 51/2020 | Problème des cellules d'oxygène (O2 control cell) | Cellule d'oxygène ajoutée dans la liste des besoins en pièces de rechange Réclamation écrite par Fatima le 10/08/2023 Bon de commande des cellules d'oxygène pour couveuse DRAGER ISOLETTE 8000 PLUS lancé par le CHU | - Néonatologie | 23/06/2023 (Diagnostic) 01/08/2024 - 08/08/2024 (Changement des cellules)
CLAES MEDICAL SERVICE | APPAREIL RADIO MOBILE AVEC AMPLIFICATEUR DE LUMINANCE AVEC CAPTEUR PLAN 20x20 | ZIEHM IMAGING | SOLO FD | 53814 | 2020-08-01 | Problème de câble d'alimentation N° d'inventaire: MMT-0004/5/2020 | - Panne réclamée le 29/11/2024 - Société informée par la panne le 04/12/2024 (Brahim) - Ecrit envoyé le 05/12/2024 - Câble | - BOC Module 3 (Chirurgie pédiatrique traumato-orthopédique) | 2025-01-21
AGENTIS | APPAREIL D'ANESTHESIE | MAQUET | Flow i |  | 68/2021 | Problème de calibration/étalonnage | - Société contactée (Chaimae coordinatrice) / le problème sera réglé en parallèle avec les prochains actes de maintenance préventive - Intervention préventive prévue le 07/12/2023 et le 08/12/2023 / Le remise en bon etat de 2 respirateurs le 07/12/2023 et pour le reste le test est OK | - Bloc opératoire (modules 3 et 4)
NUMELEC | Centrale de surveillance des moniteurs | PHILIPS | PIC iX Hardware | US433A6962 | 60/2020 | Problème d'affichage de 2 écrans répétiteurs SAMSUNG | - Société contactée (Adil) - Ecrit envoyé le 13/10/2023 - Rappel envoyé le 04/12/2023 | - Bloc opératoire central (Réveil Enfant) | Prévue le Lundi 16/10/2023
NUMELEC | Centrale de surveillance des moniteurs | PHILIPS | PIC iX Hardware | US433A6957 | 60/2020 | Absence de Dongle (Clé USB) & Ajout d'un écran répétiteur à la Centrale | - Société contactée (Adil) - Ecrit envoyé le 13/10/2023 - Rappel envoyé le 04/12/2023 | - Urgences pédiatriques | Prévue le Lundi 16/10/2023
NUMELEC | CENTRALE DE SURVEILLANCE DES MONITEURS | PHILIPS | PIC iX Hardware |  | 60/2020 | Problème de connexion entre les moniteurs de surveillance et la centrale (Serveur) | - Ecrit fait le 18/10/2024 - Suivi par Marouane | - Réanimation pédiatrique - Néonatologie | 17/10/2024 (Diagnostic)
NUMELEC | DEFIBRILLATEUR SEMI-AUTOMATIQUE AVEC CARDIOSCOPE INTEGRE SUR CHARIOT MOBILE | PHILIPS | Efficia DFM100 | CN32646026 | 62/2020 | Problème d'affichage (Afficheur défectueux) N° Inventaire: MMT-0096/9/2021 | - Société contactée (Adil) par Fatima le 30/08/2023 - Ecrit envoyé le 13/10/2023 - Rappel envoyé le 04/12/2023 | - Bloc opératoire central (Module 3) | Prévue le Lundi 16/10/2023
SCRIM | ECHOCARDIOGRAPHE PORTABLE AVANCE | PHILIPS | CX50 | SG82000055 | 26/2020 | Echec test système Message d'erreur: Contactez votre représentant de maintenance Philips pour toute aide supplémentaire. Les tests de fiabilité de l'échographe ne sont pas terminés avec succès. N° d'inventaire: MMT-0046/4/2020 | Société contactée par téléphone le 30/09/2024 Ecrit fait le 30/09/2024 Intervention STANDBY (en attente du lancement du contrat de maintenance) - Maintenance corrective faite le 02/12/2025 : changement de la carte power regulation + PC Ebox chagement de disque Dur DDR par un disque Dur SSD - changement de la batterie + onduleur de l 'appareil NB : Reste une verification apres l'installation de la batterie et de l'onduleur pour assurer que l'appreil fonctione bien. | - Réanimation pédiatrique
CARREFOUR MEDICAL | LAMPE D'EXAMEN MOBILE | SHANTOU MINSTON MEDICAL INSTRUMENTS | KS-Q3 | 20200703094 20200703167 20200703063 20200703078 | 25/2020 | Numéros d'inventaire: MMT-0100/49/2021 MMT-0100/97/2021 MMT-0100/98/2021 MMT-0100/99/2021 | Panne réclamée le 08/11/2024 | - Urgences pédiatriques
MEDICAR | COUVEUSE DE TRANSPORT | DRAGER | ISOLETTE TI500 | DSNJ-0025 DSNJ-0024 | 51/2020 | N° d'inventaire: MMT-0291/1/2021 MMT-0291/2/2021 2 Couveuses non fonctionnelles Problème des batteries | - Ecrit envoyé le 26/09/2023 - Rappel envoyé le 02/11/2023 - Diagnostic effectué par la société le 15/02/2024 - Changement des batteries effectué | - Néonatologie | 15/02/2024 (Diagnostic)
MEDICAR | COUVEUSE DE TRANSPORT | DRAGER | ISOLETTE TI500 | DSNJ-0021 | 51/2020 | Problème des batteries | Diagnostic effectué par la société le 15/02/2024 | - Réanimation pédiatrique | 15/02/2024 (Diagnostic) 04/11/2024 (Changement des batterie)
CARREFOUR MEDICAL | Lave-bassins à thermo-désinfection | AT-OS | AF2.60PG |  | 144/2020 | Installation de quelques lave-bassins non encore effectuée | - Ingénieurs (civil & électrique) contactés pour voir la possibilité d'installation dans la salle de décontamination/vidoir - Société (Hachimi) contactée par téléphone le 13/10/2023 (Demande d'envoyer les emplacements) - Demande aux majors des services de désigner un local où sera installé l'équipement (par mail le 13/10/2023) - Envoi de la "Liste des lave-bassins à installer + Fiche signalétique + Quantité" à Laila (Service des installations techniques) - Tournée dans les services avec les techniciens des installations techniques pour voir la possibilité d'installation (sortie d'eau, diamètre d'évacuation, alimentation électrique) des lave-bassins (le 02/11/2023) | - Gynécologie-Obstétrique - UTA - Hospit Chir Ped Uro-Visc - Hospit Chir Ped Traumato - Urgences pédiatriques
BUSINESS HELP | Meuble de change avec baignoire | FABRICATION LOCALE | GM-L |  | 2021-02-01 | Installation d'un meuble de change non encore effectuée | Ingénieur civil contacté pour voir la possibilité d'installation dans la salle de nurserie (en attente de la réponse) | - Gynécologie
T2S | Module de contrôle de glycémie | BBRAUN | Space GlucoseControl |  | 75/2020 | 1 Module non fonctionnel | Commandé à la société | - Réanimation pédiatrique | 2022-12-04
MEDICAR | MONITEUR DE SIGNES VITAUX | DRAGER | VISTA 120S | - | 59/2020 | Livraison des prolongateurs des capteurs SpO2 pédiatriques | - M. Hassan contacté par téléphone le 12/09/2023 - Relance le 26/09/2023 - Rappel le 11/10/2023 | - Hospitalisation - Consultations pédiatriques | -
NUMELEC | Moniteurs ambulatoires | PHILIPS | Intellivue X3 |  | 60/2020 | Problème de batteries | Demandé à la société (Mustafa NASEF) Intervention prévue le 05/06/2023 par Adil (non effectuée) Remplacement des batteries prévu après la conclusion du contrat de maintenance | - Urgences pédiatriques (salle de déchocage)
NUMELEC | Moniteurs ambulatoires | PHILIPS | Intellivue X3 | DE694E6846 DE694E6613 DE694E6919 DE694E6904 DE694E6324 DE694E6592 | 60/2020 | Problème des batteries (Le moniteur fonctionne sous secteur) | Ecrit envoyé à la société. Société a diagnostiqué le problème au service des urgences pédiatriques (en attente du résultat). Rappel à Adil par téléphone le 28/08/2023 Rappel à Hind (coordinatrice SAV) le 03/10/2023 | - Néonatologie - Urgences pédiatriques (salle de déchocage) | 2023
NUMELEC | Moniteurs ambulatoires | PHILIPS | Intellivue X3 | DE694E6631 DE694E6761 DE694E6905 DE694E6629 DE694E6753 | 60/2020 | Problème des batteries; Messages d'erreur affichés: -"Batt usagée, remplacement vivement recommandé" -"Batt nécessite maintenance" | Remplacement des batteries prévu après la conclusion du contrat de maintenance | - Réanimation pédiatrique
NUMELEC | Moniteurs ambulatoires | PHILIPS | Intellivue X3 | DE694E6542 DE694E6599 DE694E6829 DE694E6819 DE694E6921 | 60/2020 | Problème des batteries; Message d'erreur affiché: "Batt usagée, remplacement vivement recommandé" | Remplacement des batteries prévu après la conclusion du contrat de maintenance | - Bloc opératoire central (Réveil Enfant)
ERAMEDIC | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER 1 COUPOLE | STERIS | XLED (4spots) | ------- | 2020-04-01 | Batteries défectueuses Cartes d'alimentation défectueuses | - Décharge d'une carte d'alimentation de secours défectueuse (réf: P801012A) avec un transformateur pour diagnostic le 09/02/2024 et retour sans réparation le 20/02/2024 (Adil) - Rappel téléphonique le 21/03/2024 à Adil pour l'état d'avancement de la commande des batteries - Relance par téléphone le 08/04/2024 (Ismail) - Rappel téléphonique le 23/04/2024 - Ecrit envoyé le 03/05/2024 (réponse: Batteries commandées par la société) - Rappel téléphonique le 30/09/2024 - Changement de 2 cartes d'alimentation | - UTA | 09/02/2024 (Diagnostic et décharge de la carte d'alimentation de secours) 20/02/2024 (Retour de la carte d'alimentation) 08/10/2024 (Réparation)
MEDICAR | COUVEUSE DE TRANSPORT | DRAGER | ISOLETTE TI500 | DSNJ-0020 | 51/2020 | - Problème de batteries - Message d'erreur: "Panne d'alimentation" | - Réclamation faite le 15/03/2024 - Ecrit envoyé le 19/03/2024 - Demande par téléphone à la société MHS (amicalement) | - Urgences pédiatriques | 2024-11-04
NUMELEC | Moniteurs multiparamétriques | PHILIPS | Efficia CM150 | CN92381160 CN92381127 CN92381159 | 60/2020 | Batteries non installées | Vérifier dans le stock avec la major | - Néonatologie
MEDICAR | COUVEUSE | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSNJ-0037 DSNJ-0058 | 51/2020 | - Problème de réchauffement N° d'inventaire: MMT-0290/12/2021 N° d'inventaire: MMT-0290/20/2021 | - Ecrit envoyé le 22/04/2024 - Société MEDICAR contactée par téléphone (Hassan) - Société MHS contactée par téléphone [Mehdi Nabil] (amicalement) - Nettoyage au niveau du ventilateur interne par la société MEDICAR | - Néonatologie | 18/04/2024 (Diagnostic interne) 04/11/2024 (Réparation)
T2S | MOTEUR CHIRURGICAL ELECTRIQUE PEDIATRIQUE | AESCULAP BBRAUN | ACCULAN 4 (Ref: GA346) | - | 44/2020 | Les 6 batteries des moteurs sont défectueuses | - La société est en communication avec le fournisseur pour trouver une solution / Last communication was on the 17 janvier 2024 - Ecrit envoyé le 30/01/2024 - Rappel envoyé le 20/02/2024 - Accord verbal avec ingénieur de la société (Adam) pour remplacement de 2 batteries | - Module 3 (spécialité: traumato-orthopédie pédiatrique)
T2S | POUSSE-SERINGUE 1 VOIE | BBRAUN | Perfusor Space | 604460 604416 604445 604467 604436 | 75/2020 | - Piston des 4 SAP bloqués - 1 SAP a un pièce cassée (Hors garantie) | - Ecrit envoyé le 22/04/2024 - Société contactée par téléphone (Ghita & Mariam) - Rappel envoyé le 08/08/2024 | - Néonatologie | 18/04/2024 (Diagnostic interne)
T2S | POUSSE-SERINGUE 1 VOIE | BBRAUN | Perfusor Space | 582458 582447 582449 | 75/2020 | - Problème du câble en nappe de l'écran de la SAP (SN: 582458) - Problème du porte-seringue avec frein à piston PSP (SN: 582447 et SN: 582449) | - Demande d'intervention par téléphone à la société (Mariam) - Ecrit fait le 06/05/2024 | - réanimation pédiatrique | 29/04/2024 (Dignostic interne)
---- | Laryngoscope | ---- | ---- | ---- | ---- | Origine de problème n'est pas encore détecté DM ne figure pas dans la base de données des équipements | Problème de LED | - Néonatologie | ----
QUALITAS | GMAO | SIVECO Group | Coswin 8i | ---- | 78/2020 | Lister les besoins et les remarques concernant le progiciel GMAO afin d'établir un contrat de maintenance | - Réunion prévue avec le service IT (Oumaima EL YOUBI), Samia et la société QUALITAS le 09/11/2023 - Rapport des anomalies envoyé à Oumaima | la totalité des services | ----
BUSINESS HELP | TELEVISEUR 32 POUCES + SUPPORT MURAL | SAMSUNG | UE32J5100AWXZF |  | 139/2020 | TV endommagée N° Inventaire: MH-0080/30/2021 | Casse hors garantie PV de réception définitive signé par le service IT Réforme | - Pédiatrie | ----
T2S | POUSSE-SERINGUE 1 VOIE | BBRAUN | Perfusor Space | 604454 604453 604459 604466 | 75/2020 | Problèmes divers | - Ecrit fait le 02/07/2024 - Rappel envoyé le 08/08/2024 | - Néonatologie
T2S | POUSSE-SERINGUE 1 VOIE | BBRAUN | PERFUSOR SPACE | 606949 580105 882396 556194 556163 580083 580090 582658 582404 580086 | 75/2020 | Tactile de l'écran ne marche pas (SN: 556194) Erreur: Device Alarm 1111 (SN: 580083; 556183) Problème d'alimentation/ de batterie (SN: 580086) Piston de la SAP cassé (SN: 582658; 580090) | Réclamation faite le 30/09/2024 Ecrit envoyé le 07/11/2024 | - Urgences pédiatriques (Salle de déchocage)
AGENTIS | Bras de distribution plafonnier de réanimation | MAQUET | MODUEVO + LUCEA 40 | 12809 | 2020-01-01 | Problème d'électricité 4 prises ondulées non fonctionnelles sur le bras N° Inventaire: MMT-0111/36/2021 | Informer Laila pour voir avec la société TOURELEC | - Néonatologie
AGENTIS | APPAREIL D'ANESTHESIE AVEC EVAPORATEUR ELETRONIQUE | MAQUET | Flow i | 8296 | 67/2020 | N° d'inventaire: MMT-0296/1/2021 Problème de curseur de moniteur d'un appareil d'anesthesie SN de l'écran: 2512 | Décharge du curseur le 29/08/2024 pour réparation dans les locaux de la société Ecrit envoyé le 03/07/2024 Rappel envoyé le 05/12/2024 Retour après réparation le 15/01/2025 | - Bloc opératoire central (module 3) | 29/08/2024 (Diagnostic et décharge) 15/01/2025 (Retour après réparation)
AGENTIS | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR ADULTE, ENFANT ET NOURISSON AVEC TOMOGRAPHIE | MAQUET | SERVO U | 38952 | 68/2020 | N° d'inventaire: MMT-0302/40/2021 | Contact de la société par téléphone | - Réanimation pédiatrique | 2024-08-09
MEDICAR | COUVEUSE | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSNJ-0056 | 51/2020 | N° d'inventaire: MMT-0290/5/2021 Problème au niveau de la pédale de la couveuse | Ecrit fait par Fatima le 10/08/2023 (N°Arrivée : 237) Pédale fonctionnelle (Diagnostic effectué par la société MEDICAR) | - Néonatologie | 2024-11-04
CLAES MEDICAL SERVICE | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER 2 COUPOLES | TRUMPF MEDICAL | ILED7 | 108116583 | 2020-03-01 | Problème d'image (Connexion perturbée de la caméra Truvidia avec l'écran) | - Contact de la société par téléphone - Ecrit envoyé le 13/08/2024 - Remise en état de fonctionnement | - Bloc opératoire central (module 3) | 2024-11-08
MEDICAR | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR ADULTE, ENFANT ET NOURRISSON | DRAGER | EVITA V600 | ASNJ-1683 | 52/2020 | Problème de démarrage du respirateur. Message d'erreur affiché: "Device failure Disconnect patient from device and continue ventilation without delay using another device Call speciliazed service personnel" | - Ecrit envoyé le 13/09/2023 - Rappel 1 envoyé le 21/02/2024 - Rappel 2 envoyé le 26/09/2024 - Diagnostic effectué par la société MHS (en attente du lancement du contrat de maintenance) | - Urgences pédiatriques
AGENTIS | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER D'ANESTHESIE | MAQUET | MODUEVO | 12733 | 2020-01-01 | N° d'inventaire: MMT-0112/8/2021 | Problème de mouvement & freinage Contact de la société par téléphone | - Bloc opératoire central (module 3) | 08/08/2024 (Diagnostic) 30/10/2024 (Réparation)
AGENTIS | COLONNE DE DISTRIBUTION PLAFONNIERE | MAQUET | MODUEVO/ Lucea 40 | 11179 | 2020-02-01 | N° d'inventaire: MMT-0116/24/2021 | Problème de blocage d'un embout du flexible d'oxygène d'un appareil CPAP à la sortie d'O2 | - Néonatologie | -
MEDICAR | MONITEUR DE SIGNES VITAUX | DRAGER | VISTA 120S | - | 59/2020 | 4 moniteurs sans batteries | Décharge de 4 batteries par le magasin au major du service (Nawal) Mise sous la charge | - Pédiatrie | 05/09/2024 (Décharge du magasin)
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE | GE HEALTHCARE | OPTIMA XR240 AMX | DF2402000659WK | 74/2020 | Problème au niveau de la lampe du collimateur N° d'inventaire: MMT-0118/1/2021 | Résolution du problème de la lampe (Si le problème persiste, il faut impérativement changer la carte d'alimentation de la lampe) | - Réanimation pédiatrique | 2024-09-02
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE | GE HEALTHCARE | OPTIMA XR240 AMX | DF2402000659WK | 74/2020 | Problème de l'embrayage de rotation défectueuse | Diagnostic fait par la société (nécessité de changer la clutch). Changement de l'embrayage de roration défectueuse. Décharge de l'appareil prévu pour réparation dans les locaux de la société. | - Réanimation pédiatrique | 13/05/2024 (Diagnostic) 12/06/2024 (Intervention)
DELTATEC | MONITEUR FOETAL (CARDIOTOCOGRAPHE) AVEC SONDE FILAIRE | EDAN | F9 | 560039- M20B07970005 | 49/2020 | N° d'inventaire: MMT-0334/5/2021 | - Problème au niveau de la sonde US - Ecrit fait le 24/09/2024 | - Gynécologie | -
AGENTIS | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR ADULTE, ENFANT ET NOURRISSON AVEC TOMOGRAPHIE | MAQUET | SERVO U | 38935 | 68/2020 | N° d'inventaire: MT-0302/42/2021 Message affiché: - Erreur de communication interne - TE : 43 - Erreur de communication interne - TE : 55 | - Panne réclamée le 22/08/2024 - Ecrit fait le 26/08/2024 | - Réanimation pédiatrique | 29/08/2024 (RI N° )
AGENTIS | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR ADULTE, ENFANT ET NOURRISSON AVEC TOMOGRAPHIE | MAQUET | SERVO U | 38653 | 68/2020 | N° d'inventaire: MT-0302/38/2021 Message affiché: - Erreur de l'alarme sonore du panel - TE: 28 - Erreur de l'alarme sonore du panel - TE: 20004 | - Panne réclamée le 27/08/2024 - Ecrit fait le 27/08/2024 | - Réanimation pédiatrique | 29/08/2024 (RI N° )
T2S | STATION DE 12 POSITIONS (8 SAP, 1 CPA, 1 POMPE DE PERFUSION, 1 POMPE DE NUTRITION ET 1 MODULE CONTRÔLE GLYCEMIE) | BBRAUN | Perfusor Space | 562400 | 75/2020 | Piston d'un pousse-seringue bloqué. Local: ME-E1-RPE-SSR-007 | Société contactée le 28/08/2023 par Whatsapp (Bouchra) Yassine contacté le 31/08/2023 (pas de réponse) Yassine contacté le 16/10/2023 par téléphone | - Réanimation pédiatrique
T2S | STATION DE 12 POSITIONS (8 SAP, 1 CPA, 1 POMPE DE PERFUSION, 1 POMPE DE NUTRITION ET 1 MODULE CONTRÔLE GLYCEMIE) | BBRAUN | SPACE STATION/ PERFUSOR SPACE | 580061 556276 556370 580074 | 75/2020 | Bras du pousse-seringue bloqué Device alarm 1204 Device alarm 1022 Casse du porte-seringue | Société informée par la panne | - Urgences pédiatriques (Déchocage pédiatrique) | 22/11/2024 (Diagnostic interne)
MEDICAR | COUVEUSE DE TRANSPORT | DRAGER | ISOLETTE TI500 | DSNJ-0022 | 51/2020 | Problème de branchement des connecteurs de la batterie | Diagnostic effectué par la société le 04/11/2024 Fiche d'alimentation de la batterie rebranché | - Bloc opératoire central (Module 3) | 04/11/2024 (Diagnostic)
SCRIM | TABLE CHAUFFANTE | MEDIPREMA | FABIE | 4300-4456 | 31/2020 | Problème de sonde Air Message d'erreur affiché "DEFAUT SONDE AIR SECURITE" N° Inventaire: MMT-0091/27/2020 Local: ME-E1-UTA-AM1-015 | - Panne déclarée le 29/11/2023 - Ecrit envoyé le 05/12/2023 - Diagnostic effectué le 07/12/2023 (Carte de l'écran défectueuse) - Relance par téléphone le 25/01/2024 - Ecrit global des dysfonctionnements fait le 24/12/2024 | - UTA | 07/12/2023 (Diagnostic)
SCRIM | TABLE CHAUFFANTE | MEDIPREMA | FABIE | 4300-4430 | 31/2020 | Numéro d'inventaire: MMT-0091/28/2020 | DEFAUT COHERENCE SONDE - Ecrit global des dysfonctionnements fait le 24/12/2024 | - UTA
SCRIM | TABLE CHAUFFANTE | MEDIPREMA | FABIE | 4300-4446 | 31/2020 | Numéro d'inventaire: MMT-0091/30/2020 | Ecran bleu - Ecrit global des dysfonctionnements fait le 24/12/2024 - Diagnostique faite le 16/01/2025 ( probleme au niveau de la carte afficheur a suivre ) | - UTA | 16/01/2025 Diagnostic
SCRIM | TABLE D'EXAMEN DE GYNECOLOGIE | PROMOTAL | 12634 | 203802531 | 53/2020 | Lampe d'examen à LED défectueuse N° d’inventaire : MH-0039/3/2020 | - Société contacté le 25/10/2024 (Zouhair BENJELLOUNE & Abdellah MOUSSIK & Fouad OUAFI) - Ecrit envoyé le 29/10/2024 - Décharge du boitier de la lampe (contenant le capteur IR) le 31/10/2024 pour diagnostic et réparation - Ecrit global des dysfonctionnements fait le 24/12/2024 - Retour et réparation | - Gynécologie | 31/10/2024 (Diagnostic) 17/02/2026 (Retour)
SCRIM | Table de réanimation pour nouveau-né | MEDIPREMA | FABIE | 4300-4474 | 31/2020 | Problème de calibration du maxblend 2 + Problème d'affichage | - Société a diagnostiqué le problème (en attente du résultat) - Réunion avec Fouad OUAFI le 05/10/2023 - Intervention prévue la semaine du 09/10/2023 - Ecrit global des dysfonctionnements fait le 24/12/2024 | - Néonatologie | 24/07/2023 et 25/07/2023
SCRIM | Table de réanimation pour nouveau-né | MEDIPREMA | FABIE | 4300-4481 | 31/2020 | Problème de calibration + Problème de piles du maxblend 2 | - Société a diagnostiqué le problème (en attente du résultat) - Besoin de piles - Réunion prévue le 05/10/2023 avec Fouad OUAFI - Intervention prévue la semaine du 09/10/2023 - Ecrit global des dysfonctionnements fait le 24/12/2024 | - Néonatologie | 24/07/2023 et 25/07/2023
T2S | STATION DE 4 POSITIONS (2 SAP, 1 POMPE A PERFUSION ET POMPE DE NUTRITION) | BBRAUN | SPACE STATION/ PERFUSOR SPACE/ INFUSOMAT SPACE | 8713030 | 75/2020 | La casse de la tige qui detecte la taille de la Seringue | Numero de rapport d'intervention interne (RII): 01-01/2025 | - Neonatologie | 2025-01-10
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CHIRURGIE VISCERALE ET UROLOGIQUE | TRUMPH | TRUSYSTEM 7500 | 108142791 | 2020-06-01 | Problème de freinage de la table d'operation | Il manque une pièce qui aide au freinage de la roue / RII n° 02-01/2025 Devis de réparation envoyé par la société Ecrit fait le 14/10/2025 | - Bloc opératoire centrale M3 (Salle operatoire 4) | 10/01/2025 (Diagnostic interne)
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CHIRURGIE VISCERALE ET UROLOGIQUE | TRUMPH | TRUSYSTEM 7500 | 108142791 | 2020-06-01 | Problème de chargement des batterie | Fort probable que les batteries sont défectueuses Devis de réparation et de remplacement des batteries envoyée par la société Ecrit fait le 14/10/2025 | - Bloc opératoire centrale M3 (Salle operatoire 4) | 10/01/2025 (Diagnostic interne)
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CHIRURGIE TRAUMATO-ORTHOPEDIQUE PEDIATRIQUE | TRUMPH | TRUSYSTEM 7500 | 108138111 | 2020-06-01 | Problème de chargement des batterie | Fort probable que les batterie sont défectueuses Devis de réparation et de remplacement des batteries envoyée par la société Ecrit fait le 14/10/2025 | - Bloc opératoire centrale M3 (Salle operatoire 5) | 10/01/2025 (Diagnostic interne)
CLAES MEDICAL SERVICE | TABLE D'OPERATION MOBILE POUR CESARIENNE | TRUMPH | TRUSYSTEM 7501 | 10814718 | 2020-06-02 | Probleme au niveau de 5 moteurs | Diagnostique faite par la societe sans rapport - Ecrit envoyer a administration le 30/01/2026 avec le Numero d arrivee : 159 | - Bloc opératoire centrale M4 (Salle operatoire 1)
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | APPAREIL DE VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP | MEDIN (Appareil CPAP) FORAS (Humdificateur) | MedinCNO (Appareil CPAP) DH-320 (Humdificateur) | H5210136 H5210140 H5210142 | 10/2024/CHUTTA | Humidificateurs défaillants | Changement provisoire des humidificateurs ForAs par VADI (SN: 300201039819/ 300301039841/ 300201039835) | - Néonatologie | 16/01/2025 (Diagnostic & Décharge) 10/03/2025 (Retour après réparation)
MEDICAR | MONITEUR DE SIGNES VITAUX | DRAGER | VISTA 120S | S1SNE1224 | 59/2020 | Connecteur SpO2 enlevé et rondelles de fixation des roues du chariot perdues N° d'inventaire: MMT-0295/ | Une action de dépannage faite le 06/02/2026 | - Pédiatrie | 2025-01-22
AGENTIS | RESPIRATEUR DE REANIMATION POUR ADULTE, ENFANT ET NOURRISSON AVEC TOMOGRAPHIE | MAQUET | SERVO U | 38954 38653 38953 38952 38956 38935 | 68/2020 | Tous les humidificateurs des box de réa péd (Qte: 6) doivent être déplacés à un niveau en dessous des respirateurs afin d'éviter d'endommager les respirateurs vu que l'eau sortante des humidificateurs s'accumule dans le circuit expiratoire allant vers les respirateurs. | - Société contactée le 25/08/2023 par Whatsapp (Mohcine Hadiri), et par téléphone le 28/08/2023 (Chaimae coordinatrice SAV) - Diagnostic fait par la société (en attente de la résolution du problème) - Société contactée/ La livraison des supports est prévue en mois 11/2023 / in the last communication the company confirmed that supports would be delivered maximum on 29/02/2024 - Relance téléphonique à Chaimae (Coordinatrice SAV) le 02/02/2024 (Attente de l'intervention) | - Réanimation pédiatrique | 2024-02-15
MEDICAR | MONITEUR DE SIGNES VITAUX | DRAGER | VISTA 120S | S1SNE2210 | 59/2020 | N° d'inventaire: MMT-0295/ | L'écran démarrage de système bloqué. Le software nécessite une mise à jour. Ecrit fait le 06/03/2025 | - Pédiatrie | 04/03/2025 (Diagnostic interne)
MEDICAR | COUVEUSE | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSNJ-0033 | 51/2020 | le ventilateur en plastique au dessus a été cassé | Après le diagnostic des techniciennes de la société, elles ont constaté qu'il faut changer le ventilateur cassé par un nouveau | - Néonatologie | 2025-03-19
NUMELEC | CENTRALE DE SURVEILLANCE DES MONITEURS | PHILIPS | PIC iX Hardware | MXL02941S7 | 60/2020 | Moniteurs ne s'affichent pas sur l'application de la centrale Message affiché "Problème de dossier électronique HL7. Veuillez contacter le service technique IBE Server:8000" N° d'inv: MMT-0092/6/2021 | Société contactée le 28/03/2025 (par téléphone) | - Réanimation pédiatrique | 28/03/2025 (Diagnostic interne)
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | APPAREIL DE VENTILATION NON INVASIVE TYPE CPAP | Medin (Appareil CPAP) FORAS (Humdificateur) | MedinCNO (Appareil CPAP) DH-320 (Humdificateur) | H5200351 H5210778 H5220258 | 10/2024/CHUTTA | Upgrade des humidificateurs | Humidificateurs de la marque HUMIDIAS déchargés et changés par une autre marque VADI (provisoirement) par la société le 10/03/2025 | - Néonatologie | 10/03/2025 (Diagnostic et décharge) 11/04/2025 (Retour)
DELTATEC | MONITEUR FOETAL (CARDIOTOCOGRAPHE) AVEC SYSTEME DE SONDE SANS FIL MODELE (F6) | EDAN | F6 Express | 5600377-M20B0796001 | 50/2020 | Après la diagnostic on trouve que la carte réseau du moniteur est malveillant | Faire un rapport de diagnostic par le technicien de la société | - Unité technique d'accouchement (UTA) | 2025-04-16
CPDM | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE FRONT-EXIT (POSITION FAUTEUIL) AVEC MATELAS ANTI ESCARRE | STIEGELMEYER | VERTICA | 150000825916 | Hors Garantie | N° d'inventaire: MH-0007/4/2020 | Bloc d'alimentation défectueux remplacé (amicalement) | - Gynécologie | 2025-04-15
T2S | ECHOGRAPHE AVEC 3 SONDES POUR GYNECOLOGIE | GE HEALTHCARE | VOLUSON S8 | VS8804131 | 43/2020 | Problème de stockage au niveau du disque dur de l'échographe | Service IT contacté (Ayoub BELKHIRI) pour créer un espace réseau de stockage des données patients (Images échographiques) sur le DATA CENTER du CHU. | - UTA | 2025-05-15
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE POUR NEONATOLOGIE | GE | OPTIMA XR240 AMX | DF2402000656WK | 74/2020 | Problème de connexion du détecteur avec l'appareil radio mobile. Extinction de l'appareil lors du tirage des RX | - Contact téléphonique au responsable technique RX de la société T2S (Mohamed ARAFI) pour diagnostic à distance. - Ecrit fait le 22/05/2025. | - Néonatologie | 2025-05-20
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE POUR NEONATOLOGIE | GE | OPTIMA XR240 AMX | DF2402000654WK | 74/2020 | N° d'inventaire: MMT-0118/9/2021 Problème du disque dur | - Panne réclamée le 01/07/2025 - Contact téléphonique au responsable technique RX de la société T2S (Mohamed ARAFI) par Marouane | - Urgences pédiatriques | 2025-07-16
CLAES MEDICAL SERVICE | ECLAIRAGE OPERATOIRE PLAFONNIER 2 COUPOLES AVANCE | TRUMPF MEDICAL | ILED7 | 108116583/108137491 108157267/108147937 | Hors Garantie | N° d'inventaire: MMT-0392/1/2021 et MMT-0392/4/2021 - L’image issue de la caméra de l’éclairage opératoire soudain ne s’affiche plus sur l’écran ; - L’image affichée est parfois de mauvaise qualité, avec des artefacts (effet de pixélisation), ce qui rend l’image floue ; - La caméra se déconnecte de façon aléatoire et se réinitialise toute seule. | Ecrit envoyé le 04/03/2025 à la société | - Bloc opératoire central (Module 3)
MEDICAR | COUVEUSE | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSNJ-0047 | 51/2020 | N° d'inv: MMT-0290/14/2021 Casse du réservoir d'eau distillée | Hors garantie (Contrat de maintenance non encore activé) | - Néonatologie | 09/07/2025 (Diagnostic interne)
MEDICAR | COUVEUSE | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSNJ-0040 | 51/2020 | N° d'inv: MMT-0290/8/2021 Casse du réservoir d'eau distillée | Hors garantie (Contrat de maintenance non encore activé) | - Néonatologie | 09/07/2025 (Diagnostic interne)
CLAES MEDICAL SERVICE | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE | LINET | ELEGANZA 2 | 20200259313 | 32/2020 | N° d'inv: MH-0001/219/2020 Le vérin coté pied ne fonctionne pas | Hors garantie (Contrat de maintenance non encore activé) | - Gynécologie | 15/08/2025 (Diagnostic interne)
AGENTIS | APPAREIL D'ANESTHESIE | MAQUET | FLOW-I | 8255 | 14/2024/CHUTTA | N° d'inventaire: MMT-0296/2/2021 | Ecrit envoyé le 18/09/2025 à la société | - BOC Module 4
AGENTIS | BRAS DE DISTRIBUTION PLAFONNIER D'ANESTHESIE | GETINGE | MODUEVO | 10271 | Hors garantie | N° d'inventaire: MMT-0296/2/2021 | Ecrit envoyé le 18/09/2025 à la société | - BOC Module 4
NUMELEC | SOLUTION DE MONITORAGE 15 POUCES | PHILIPS | INTELLIVUE MX550 | DE71P6192 | 60/2020 | Panne réclamée le 02/09/2025 N° d'inventaire: MMT-0094/36/2021 | Société contactée par téléphone (Mustapha NASEF) | - UTA (Box 2)
CPDM | LIT D'HOSPITALISATION ELECTRIQUE FRONT-EXIT (POSITION FAUTEUIL) AVEC MATELAS ANTI ESCARRE | STIEGELMEYER | VERTICA | 150000825916 | Hors Garantie | Panne réclamée le 01/10/2025 N° d'inventaire: MH-0007/4/2020 Problème de mouvement en position assise | Ecrit fait le 02/10/2025 | - Gynécologie
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE | GE HEALTHCARE | OPTIMA XR240 AMX | DF2402000659WK | Hors Garantie | Panne réclamée le 10/10/2025 N° d'inventaire: MMT-0118/1/2021 | Ecrit envoyé à la société le 13/10/2025 Devis de changement des batteries reçu par la société le 15/10/2025 Ecrit fait le 15/10/2025 à la Direction pour commander les batteries Rappel envoyé le 29/10/2025 à la Direction Rappel 2 envoyé le 21/01/2026 à la Direction | - Réanimation pédiatrique
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE POUR NEONATOLOGIE | GE HEALTHCARE | OPTIMA XR240 AMX | DF2402000656WK | Hors Garantie | Panne réclamée le 10/10/2025 N° d'inventaire: MMT-0119/1/2021 | Ecrit envoyé à la société le 13/10/2025 Devis de changement des batteries reçu par la société le 15/10/2025 Ecrit fait le 15/10/2025 à la Direction pour commander les batteries Rappel envoyé le 29/10/2025 à la Direction Rappel 2 envoyé le 21/01/2026 à la Direction | - Néonatologie
T2S | APPAREIL RADIO MOBILE NUMERISE POUR EXAMEN AU LIT DU MALADE | GE HEALTHCARE | OPTIMA XR240 AMX | DF2402000663WK | Hors Garantie | Panne réclamée le 10/10/2025 N° d'inventaire: MMT-0118/6/2021 | Ecrit envoyé à la société le 13/10/2025 Devis de changement des batteries reçu par la société le 15/10/2025 Ecrit envoyé le 15/10/2025 à la Direction pour commander les batteries Rappel envoyé le 29/10/2025 à la Direction Rappel 2 envoyé le 21/01/2026 à la Direction | - Néonatologie
AGENTIS | RESPIRATEUR D'ANESTHESIE AVEC EVAPORATEUR ELECTRONIQUE MODELE (FLOW I) | MAQUET | Flow-I C40 | 8259 | 14/2024/CHUTTA | Panne réclamée le 14/10/2025 N° d'inventaire : MMT-0118/6/2021 Problème au niveau de la cuve de sevoflurane | Société contacté par téléphone (Mohamed OUHOUD) | - BOC Module 3
MOROCCO HEALTHCARE SUPPLIER (MHS) | COUVEUSE | DRAGER | ISOLETTE 8000 PLUS | DSNJ-0033 | 84/2025/CHUTTA | Casse de l'habitacle N° d'inventaire: MMT-0290/26/2021 | Réclamation faite par le service le 12/12/2025 Société contactée par téléphone (Mehdi Nabil) | - Néonatologie
SCRIM | ECHOCARDIOGRAPHE PORTABLE AVANCE | PHILIPS | CX50 | SG82000055 | 84/2025/CHUTTA | Crash de logiciel (Software) N° d'inventaire : MMT-0290/26/2021 Problème: Code d'erreur "022" | Réclamation faite par le service le 23/12/2025 Société contactée par téléphone (Abdlwahed) Changement de la carte Power Regulation Changement du PC Ebox Réinstallation du SW Récupération des PDR défectueuses | - Réanimation pédiatrique | 2025-12-02
T2S | ECHOGRAPHE AVEC 3 SONDES POUR GYNECOLOGIE | GE HEALTHCARE | VOLUSON S8 | VS8804132 | Hors Garantie | Problème au niveau de l'onduleur (ne s'allume pas) Onduleur remplacé par celui de l'échographe de PMA | Commande d'un nouveau onduleur en cours (Et attente de négociation de contrat de maintenance pour l'inclure) | - UTA
T2S | ECHOGRAPHE 3D/4D AVEC MODULE D'ELASTOGRAPHIE | GE HEALTHCARE | VOLUSON E10 | E76318 | Hors Garantie | Problème au niveau de l'onduleur (ne s'allume pas) | commande d'un nouveau onduleur en cours (Et attente de négociation de contrat de maintenance pour l'inclure) | - Gynécologie
GLOBALE TECHNIQUE SANTE (GTS) | APPAREIL DE VENTILATION ASSISTEE AU MASQUE TYPE CPAP POUR NOUVEAU-NE | Medin Medical Innovations GmbH | MedinCNO | 30903565 | 10/2024/CHUTTA | Problème au niveau d'humidificateur (ne s'allume pas) - l'état de batterie du CPAP reste faible malgré le changement par un nouveau batterie, - | Décharge de l'équipement par le technicien Ayman pour la réparation en société, | -Néonatologie | 2026-02-13